## Sheet1
硬件版本 | uitra_core_202411
MCU型号 | STM32H723VGT6
日期20251031
辅助参数 | 光纤直径0.4mm | 距离约1cm | 23摄氏度冷却液 | 环境19摄氏度
电气参数 | 电压150V |  | 130光脉宽 | 10Hz
序号 | DAC值/V | 测量值/mJ | 光触发时间/us |  | 参考左表 |  |  | 130
1 | 1.6 | 6.7 | 295 | 脉宽不足（120uS）测量下限不够 | 能量/mJ | DAC值/V | 测量值/mJ | 电脉宽/us | 光脉宽/us | 采样波形
2 | 1.65 | 12.7 | 234 | 脉宽不足（120uS）测量下限不够
3 | 1.7 | 20.2 | 228 | 脉宽不足（仅80uS）300us控制脉冲限制 | 20 | 1.7 | 20
4 | 1.75 | 24.9 | 186 | 脉宽110us | 25 | 1.75
5 | 1.8 | 33.2 | 170 | 脉宽120us | 30 | 1.751 | 30.7 | 170 | 130
6 | 1.85 | 38.5 | 162.5 | 脉宽130us | 35 | 1.789 | 35.1 | 168 | 130 | 145
7 | 1.9 | 45.8 | 142 |  | 40 | 1.865 | 40.1 | 145 | 130 | 150
8 | 1.95 | 50 | 140.5 |  | 45 | 1.884 | 44.7 | 144 | 130 | 150
9 | 2 | 54 | 130 |  | 50 | 1.939 | 49.9 | 139 | 130 | 155
10 | 2.05 | 56.7 | 118 |  | 55 | 1.989 | 55.6 | 131 | 130 | 155
11 | 2.1 | 60.6 | 114.5 |  | 60 | 2.057 | 60.2 | 118 | 130 | 155
12 | 2.15 | 65.2 | 106 |  | 65 | 2.119 | 65.4 | 110 | 130 | 155
13 | 2.2 | 70.4 | 100.5 |  | 70 | 2.205 | 70.4 | 102 | 130 | 155
14 | 2.25 | 75.5 | 98.5 |  | 75 | 2.245 | 75.8 | 95 | 130 | 155
15 | 2.3 | 80.3 | 96 |  | 80 | 2.295 | 80.5 | 90 | 130 | 150
16 | 2.35 | 86.2 | 89 |  | 85 | 2.365 | 85.2 | 86 | 130 | 152
17 | 2.4 | 90.1 | 87 |  | 90 | 2.447 | 89.9 | 83 | 130 | 152
18 | 2.45 | 93.7 | 84.5 |  | 95 | 2.475 | 95.7 | 80 | 130 | 155
19 | 2.5 | 96.8 | 82 |  | 100 | 2.547 | 100.5 | 77 | 130 | 154
20 | 2.55 | 103.1 | 79 |  | 105 | 2.587 | 105.8 | 75 | 130 | 155
21 | 2.6 | 108.6 | 77 |  | 110 | 2.662 | 110.3 | 73 | 130 | 152
22 | 2.65 | 117.6 | 75 |  | 115 | 2.691 | 115.1 | 70 | 130 | 155
23 | 2.7 | 121 | 74.5 |  | 120 | 2.785 | 120.4 | 67 | 130 | 153
24 | 2.75 | 124 | 71.5 |  | 125 | 2.828 | 125.6 | 66 | 130 | 155
25 | 2.8 | 126.7 | 70 |  | 130 | 2.828 | 129.6 | 65 | 130 | 153
26 | 2.85 | 135.1 | 68.5 |  | 135 | 2.9 | 135 | 62 | 130 | 150 | 后面粗调
27 | 2.9 | 140.2 | 66 |  | 140 |  |  | 23+25
28 | 2.95 | 144.5 | 65.5 |  | 145
29 | 3 | 150.1 | 65 |  | 150
30 | 3.05 | 158.8 | 63 |  | 155
31 | 3.1 | 166.3 | 61 |  | 160
32 | 3.15 | 168.1 | 60 |  | 165
33 | 3.2 | 175.6 | 59 |  | 170
34 | 3.25 | 183.2 | 58 |  | 175
35 | 3.3 | 185.6 | 57 |  | 180
36 | 3.35 | 187.5 | 56.5 |  | 185
37 | 3.4 | 195.5 | 56 |  | 190
38 | 3.45 | 204.1 | 55.5 |  | 195
39 | 3.5 | 207.8 | 54.5 |  | 200
40 | 3.55 | 215.5 | 54 |  | 205
41 | 3.6 | 230 | 53.5 |  | 210
42 | 3.65 | 235 | 53 |  | 215
43 | 3.7 | 237 | 52.5 |  | 220
44 | 3.75 | 238 | 52 |  | 225
45 | 3.8 | 240 | 51 |  | 230

## 脉宽对能量的影响
脉宽对能量的影响
96+135
| DAC值/v | 电脉宽/us | 光脉宽/us(含斜坡) | 能量测量/mj
| 2.3 | 226 | 153.5 | 80
|  | 236 | 165.5 | 83.5
|  | 246 | 175.5 | 90.6
|  | 256 | 185 | 98.6
|  | 266 | 195 | 105.9
|  | 276 | 205 | 113.6
|  | 291 | 215 | 117.2
|  | 300 | 224 | 125.2
电压对导通时间影响
| DAC值/v | 光触发时间/us | 电压/V | 能量测量/mj
| 2.3 | 96 | 150 | 80
|  | 95 | 160 | 80.2
|  | 93 | 180 | 82.5

## Sheet2
20HZ |  | 控制总脉宽=电脉宽+120 |  |  | 光电管采集
能量/mJ | DAC值/V | 电脉宽/us | 电脉宽/us（导通+发光） | 测量值/mJ | 光脉宽/us | 电流波形时间 |  | 时间差值 |  | 1.48 | 63 | 300 | 363
5 | 1.48 | 70 | 63+300 | 4.8 | 120 |  | 脉宽+400 | 13 |  | 1.528 | 61 | 238 | 299
10 | 1.528 | 60 | 61+238 | 9.7 | 120 |  | 脉宽+350 | 9 |  | 1.6 | 57 | 217 | 274
15 | 1.6 | 86 | 57+217 | 15.3 | 120 |  | 脉宽+300 | 8 |  | 1.65 | 54 | 178 | 232
20 | 1.65 | 44 | 54+178 | 19.5 | 120 |  |  | 8 |  | 1.705 | 50 | 137 | 187
25 | 1.705 | 100 | 50+137 | 24.9 | 120 |  | 脉宽+200 | 7 | 光电管倍数不足以触发 | 1.75 | 48 | 118 | 166
30 | 1.75 | 78 | 48+118 | 29.8 | 119 |  |  | 8 |  | 1.8 | 45 | 104.5 | 149.5
35 | 1.8 | 85 | 45+104.5 | 34.7 | 120 |  | 脉宽+180 | 4.5 |  | 1.865 | 43.5 | 97 | 140.5
40 | 1.865 | 73 | 43.5+97 | 40.2 | 119 |  |  | 7.5 |  | 1.92 | 41.5 | 88 | 129.5
45 | 1.92 | 63 | 41.5+88 | 45.6 | 119 |  |  | 6.5 |  | 1.98 | 40 | 80 | 120
50 | 1.98 | 53 | 40+80 | 50.3 | 120 |  |  | 7 |  | 2.063 | 38.5 | 73 | 111.5
55 | 2.063 | 43 | 38.5+73 | 54.8 | 119.5 |  |  | 8.5 |  | 2.128 | 38 | 69 | 107
60 | 2.128 | 38 | 38+69 | 60.6 | 119 |  |  | 9 |  | 2.21 | 35.5 | 66 | 101.5
65 | 2.21 | 34 | 35.5+66 | 64.6 | 119 |  |  | 7 |  | 2.24 | 34.5 | 63 | 97.5
70 | 2.24 | 30 | 34.5+63 | 70.8 | 119 |  |  | 7.5 |  | 2.29 | 33.5 | 60.5 | 94
75 | 2.29 | 27 | 33.5+60.5 | 75.7 | 119.5 |  |  | 7 |  | 2.35 | 32 | 56.5 | 88.5
80 | 2.35 | 24 | 32+56.5 | 80.3 | 121 |  |  | 6 |  | 2.4 | 32 | 54.5 | 86.5
85 | 2.4 | 21 | 32+54.5 | 85.9 | 121 |  |  | 5.5 |  | 2.46 | 31 | 52.5 | 83.5
90 | 2.46 | 18 | 31+52.5 | 90.8 | 120 |  |  | 5.5 |  | 2.52 | 30.5 | 50.5 | 81
95 | 2.52 | 13 | 30.5+50.5 | 95.3 | 119 |  |  | 8 |  | 2.63 | 29 | 48.5 | 77.5
100 | 2.63 | 9 | 29+48.5 | 101.7 | 119.5 |  |  |  |  | 2.703 | 28 | 46.5 | 74.5
105 | 2.703 | 8 | 28+46.5 | 105.6 | 119.5 | 144 |  | 7.5 |  | 2.7 | 28 | 44.5 | 72.5
110 | 2.7 | 65 | 28+44.5 | 110.7 | 120 |  | 脉宽+120 | 7.5 |  | 2.8 | 27.5 | 44 | 71.5
115 | 2.8 | 65 | 27.5+44 | 114.8 | 120 | 144 | 脉宽+120 | 6.5 |  | 2.822 | 26.5 | 43.5 | 70
120 | 2.822 | 64 | 26.5+43.5 | 120.2 | 119.5 | 145 |  | 6.5 |  | 2.843 | 27 | 42.5 | 69.5
125 | 2.843 | 63 | 27+42.5 | 125.3 | 120 | 146 |  | 6 |  | 2.903 | 26.5 | 40.5 | 67
130 | 2.903 | 62 | 26.5+40.5 | 129.8 | 120 | 146.5 |  | 5 |  | 2.975 | 25.5 | 41 | 66.5
135 | 2.975 | 61 | 25.5+41 | 135.6 | 120.5 | 146.5 |  | 5.5 |  | 3.028 | 25.5 | 39.5 | 65
140 | 3.028 | 59 | 25.5+39.5 | 140.5 | 121 | 146 |  | 7 |  | 3.078 | 25 | 38.5 | 63.5
145 | 3.078 | 58 | 25+38.5 | 145.6 | 121 | 146 |  | 5.5 |  | 3.083 | 24.5 | 37.5 | 62
150 | 3.083 | 56 | 24.5+37.5 | 150.6 | 120.5 | 146 |  | 6 |  | 3.175 | 23.5 | 36 | 59.5
155 | 3.175 | 55 | 23.5+36 | 154.7 | 121 | 147 |  | 4.5 |  | 3.225 | 23.5 | 35.5 | 59
160 | 3.225 | 54 | 23.5+35.5 | 160.8 | 121 | 146 |  | 5 |  | 2.283 | 23 | 34 | 57
165 | 2.283 | 53 | 23+34 | 165.2 | 120.5 | 146 |  | 4 |  | 3.353 | 23 | 33.5 | 56.5
170 | 3.353 | 51 | 23+33.5 | 170.3 | 120.5 | 146 |  | 5.5 |  | 3.398 | 22.5 | 33.5 | 56
175 | 3.398 | 49 | 22.5+33.5 | 175.6 | 120.5 | 146 |  | 7 |  | 3.453 | 22.5 | 32.5 | 55
180 | 3.453 | 48 | 22.5+32.5 | 180.3 | 121 |  |  | 7 |  | 3.518 | 22 | 31.5 | 53.5
185 | 3.518 | 47 | 22+31.5 | 185.3 | 120.5 |  |  | 6.5 |  | 3.583 | 21.5 | 31.5 | 53
190 | 3.583 | 46 | 21.5+31.5 | 190.7 | 119.5 |  |  | 7 |  | 3.123 | 21.5 | 30.5 | 52
195 | 3.123 | 45 | 21.5+30.5 | 194.8 | 120 |  |  | 7 |  | 3.693 | 21 | 30.5 | 51.5
200 | 3.693 | 44 | 21+30.5 | 200.4 | 120 |  |  | 7.5 |  | 3.7 | 21 | 30.5 | 51.5
205 | [9 empty] | 3.8 | 20.5 | 30 | 50.5
210 | 3.7 | 44 | 21+30.5 | 209 | 119 |  |  |  |  | 3.8 | 20.5 | 30 | 50.5
215 | [9 empty] | 3.8 | 20.5 | 30 | 50.5
220 | 3.8 | 43 | 20.5+30 | 219 | 120
225 | 3.8 | 43.5 | 20.5+30 | 225 | 120.5
230 | 3.8 | 44 | 20.5+30 | 230 | 121
−12.5x+82.2

## dac电流对导通时间影响
DAC值/V | 导通时间/us | 放电关断时间/us
1.5 | 62 | 7.5
1.6 | 56 | 7 | 6
1.7 | 50 | 7 | 6
1.8 | 46.5 | 7 | 3.5
1.9 | 43 | 6.5 | 2.5
2 | 40 | 6.5 | 3
2.1 | 38 | 7 | 2
2.2 | 35.5 | 6.5 | 2.5
2.3 | 33.5 | 6.5 | 2
2.4 | 32 | 7 | 1.5
2.5 | 30.5 | 6 | 1.5
2.7 | 28.5 | 6 | 1.5
2.9 | 26.5 | 6.5 | 2
3.1 | 25 | 6.5 | 1.5
3.5 | 22.5 | 7 | 2.5
3.8 | 20.5 | 7 | 2

## 光脉冲冲放电时间
|  |  | 第2轮 | 断电延迟6.5us | 恒温25摄氏度
DAC值/V | 到达平台时间/us | 关断放电时间/us |  |  |  | 预估 | 到达平台时间/us | 关断放电时间/us
1.5 | 16 | 22 |  |  |  | 23 |  | 10
1.6 | 16.5 | 15 |  |  |  | 24 |  | 15
1.7 | 14 | 19 |  |  |  | 25 |  | 19
1.8 | 22 | 18.5 |  | 26 |  | 26 | 22 | 19
1.9 | 26 | 21 |  | 27 |  | 27 | 22.65 | 21
2 |  | 22.5 |  | 28 |  | 28 |  | 22.5
2.1 | 29.8 | 23.2 |  | 29 | 29 | 29 |  | 23
2.2 |  | 23.2 |  | 29.5 |  | 29.5
2.3 | 31 | 24.2 |  | 30 |  | 30 |  | 24
2.4 | [5 empty] | 30.25
2.5 | 34.2 | 24.4 |  | 30.5 |  | 30.5 |  | 24.5
2.6 | [5 empty] | 30.75
2.7 | 37.4 | 25.8 |  | 31 |  | 31 |  | 25.5
2.8 | [5 empty] | 31.5
2.9 | 38.8 | 25.8 |  | 32 | 32 | 32 |  | 26
3 | [5 empty] | 32.5
3.1 | 41.2 | 26.2 |  | 33 |  | 33 |  | 26
3.2 | [5 empty] | 33.25
3.3 | 43 | 26.6 |  | 33.5 |  | 33.5 |  | 26.5
3.4 | [5 empty] | 33.75
3.5 | 47 | 27.6 |  | 34 |  | 34 |  | 27.5
3.6 | [5 empty] | 34.25
3.7 | 32.8 | 28.2 |  | 34 |  | 34.5 | 34 | 28
3.8 | 35.2 | 28.5 |  | 35 |  | 35 | 35 | 28.5

## 脉宽与能量
脉宽>100us
| DAC值/V | 100+2 | 150+3 | 200+4 | 系数
1.5
| 1.6 | 16 | 26 | 31.1 |  | 0.12 |  | G = 0.6367*B - 0.9288
| 1.7 | 22.3 | 31.3 | 39 |  | 0.14
开始 | 1.8 | 26.8 | 38 | 50.4 | 8 | 0.16
| 1.9 | 32.8 | 46.2 | 61.6 | 16 | 0.32
| 2 | 37.8 | 56 | 72 | 17 | 0.34
| 2.1 | 43 | 63 | 85.8 | 21 | 0.42
| 2.2 | 48 | 70.1 | 93 | 22 | 0.44
| 2.3 | 53.5 | 80 | 108.8 | 27 | 0.54
| 2.4 | 60 | 89 | 121 | 31 | 0.62
| 2.5 | 66.4 | 100.2 | 132.7 | 34 | 0.68
| 2.6 | 72 | 110 | 146 | 36 | 0.72
| 2.7 | 78 | 118 | 158.4 | 40 | 0.8
| 2.8 | 84 | 127 | 170 | 43 | 0.86
| 2.9 | 90.5 | 136 | 182 | 46 | 0.92
| 3 | 98 | 146 | 197 | 49 | 0.98
| 3.1 | 104 | 155 | 206 | 50 | 1.02
| 3.2 | 118 | 174 | 228 | 55 | 1.08 | 量程2J
| 3.3 | 125 | 183 | 245 | 58 | 1.16
| 3.4 | 132 | 194 | 257 | 62 | 1.24
| 3.5 | 140 | 207 | 272 | 66 | 1.32
| 3.6 | 146 | 214 | 282 | 68 | 1.37
| 3.7 | 155 | 223 | 297 | 71 | 1.42
| 3.8 | 162 | 237 | 310 | 75 | 1.5
3.9
| 4 | 163
表2
| 脉宽>100us | 24摄氏度 | 24摄氏度 | 系数 |  |  | 27摄氏度 | 20摄氏度 | 22
| DAC值/V | 100 | 150 |  | 115us
1.5
1.6
1.7
| 1.8 | 26 | 38 | 0.22 |  |  | 28 |  | 23
| 1.9 | 32 | 46 | 0.28
| 2 | 38 | 55 | 0.36
| 2.1 | 44 | 64 | 0.44
| 2.2 | 50 | 73 | 0.52
| 2.3 | 56 | 82 | 0.58 |  |  | 56 | 42.7 | 48
| 2.4 | 62 | 92 | 0.66
| 2.5 | 68 | 102 | 0.7
| 2.6 | 74 | 111 | 0.78
| 2.7 | 80 | 120 | 0.83
| 2.8 | 86 | 130 | 0.88
| 2.9 | 93 | 140 | 0.94 |  |  | 92 |  | 82
| 3 | 99 | 150 | 1.02
| 3.1 | 106 | 160 | 1.08
| 3.2 | 113 | 170 | 1.14 |  |  | 112 | 92 | 101
| 3.3 | 120 | 180 | 1.2
| 3.4 | 127 | 190 | 1.26
| 3.5 | 134 | 200 | 1.34
| 3.6 | 141 | 210 | 1.38
| 3.7 | 147 | 220 | 1.46
| 3.8 | 154 | 230 | 1.52
| 3.9 | 161 | 250 | 1.78
| 4 | 168 | 260 | 1.84 |  |  | 164 | 140 | 150
1.8V120us脉宽最低能量30mJ

## 脉宽与电压
电脉宽/80 | 24摄氏度
DAC值/V | 测量脉宽 |  | 电流脉宽 | 能量 | 光脉宽=80+(（电流脉宽-电脉宽-关断延时6.5us）/2)
1.5 | [5 empty] | 19 | 估算
1.6 | [5 empty] | 19.5 | 估算
1.7 | [5 empty] | 20 | 估算
1.8 | 92 |  | 107.5 | 24 | 90.5 | 20.5
1.9 | 95 |  | 108 | 29 |  | 21.5
2 | 95 |  | 109.5 | 34 |  | 23
2.1 |  | 80+6.5 | 110 | 38 |  | 23.5
2.2 |  |  | 110.5 | 43 |  | 24
2.3 | 9 |  | 111 | 48
2.4 |  |  | 111.5 | 53
2.5 |  |  | 112 | 58
2.6 |  |  | 112.5 | 63
2.7 |  |  | 112.5 | 69
2.8 |  |  | 113.5 | 75
2.9 |  |  | 113.5 | 81
3 |  |  | 113.5 | 87
3.1 |  |  | 114 | 92
3.2 |  |  | 114.5 | 99
3.3 |  |  | 114.5 | 105
3.4 |  |  | 114.5 | 111
3.5 |  |  | 114.5 | 116.5
3.6 |  |  | 115 | 121
3.7 |  |  | 115.5 | 127 |  | 28
3.8 |  |  | 116 | 133 |  | 29
3.9 |  |  | 116.5 | 142 |  | 30
4 |  |  | 117 | 146.5 |  | 31

## dac电压与能量
24摄氏度
#NAME? | 脉宽 | 80us | 100us | 150us | 200us
| DAC值/V | [5 empty] | 差值 |  |  |  | 参数 |  | 100功率参数
L5:L30=F5:F30-C5:C30 | 1.5 | 5 | 7.2 | 10.5 | 14.5 | 0.28 | 0.282 |  | 2.25 | 9.5 | 4.2222 |  |  | 0.1
| 1.6 | 9.2 | 11.6 | 18 | 24.2 | 0.35 | 0.354 |  | 2.56 | 15 | 5.8594 |  |  | 1
| 1.7 | 13 | 16.5 | 25.5 | 35 | 0.42 |  |  | 2.89 | 22 | 7.6125 |  |  | 2
| 1.8 | 20.6 | 25 | 37.5 | 50 | 0.5 |  |  | 3.24 | 29.4 | 9.0741 |  |  | 0
| 1.9 | 25.1 | 30.8 | 45.2 | 60.3 | 0.55 |  |  | 3.61 | 35.2 | 9.7507 |  |  | -1.3
| 2 | 30.1 | 35.8 | 52.5 | 72 | 0.6 |  |  | 4 | 41.9 | 10.475 |  |  | 0.4
| 2.1 | 34 | 42 | 62 | 84 | 0.65 |  |  | 4.41 | 50 | 11.3379 |  |  | 0
| 2.2 | 38 | 47 | 70 | 96 | 69 |  |  | 4.84 | 58 | 11.9835 |  |  | 2
| 2.3 | 42 | 53 | 79 | 108 | 0.74 |  |  | 5.29 | 66 | 12.4764 |  |  | 2
| 2.4 | 46 | 58 | 88 | 120 | 0.775 |  |  | 5.76 | 74 | 12.8472 |  |  | 4
| 2.5 | 50 | 63 | 97 | 131 | 0.81 |  |  | 6.25 | 81 | 12.96 |  |  | 5
| 2.6 | 55 | 68 | 106 | 144 | 0.85 |  |  | 6.76 | 89 | 13.1657 |  |  | 8
| 2.7 | 59 | 75 | 115 | 155 | 0.88 |  |  | 7.29 | 96 | 13.1687 |  |  | 5
| 2.8 | 63 | 80 | 122 | 166 | 0.91 |  |  | 7.84 | 103 | 13.1378 |  |  | 6
| 2.9 | 67 | 85 | 132 | 180 | 0.95 |  |  | 8.41 | 113 | 13.4364 |  |  | 10
| 3 | 73 | 91 | 141 | 191 | 0.978 |  |  | 9 | 118 | 13.1111 |  |  | 9
| 3.1 | 77 | 98 | 150 | 203 | 1.008 |  |  | 9.61 | 126 | 13.1113 |  |  | 7
| 3.2 | 81 | 103 | 159 | 215 | 1.037 |  |  | 10.24 | 134 | 13.0859 |  |  | 9
| 3.3 | 92 | 116 | 176 | 235 | 1.085 | 换量程 |  | 10.89 | 143 | 13.1313 |  |  | 3
| 3.4 | 96 | 123 | 187 | 249 | 1.118 |  |  | 11.56 | 153 | 13.2353 |  |  | 3
| 3.5 | 100 | 130 | 195 | 259 | 1.138 |  |  | 12.25 | 159 | 12.9796 |  |  | -1
| 3.6 | 107 | 136 | 202 | 268 | 1.158 |  |  | 12.96 | 161 | 12.4228 |  |  | -4
| 3.7 | 111 | 140 | 212 | 285 | 1.195 |  |  | 13.69 | 174 | 12.71 |  |  | 5
| 3.8 | 115 | 146 | 221 | 296 | 1.218 |  |  | 14.44 | 181 | 12.5346 |  |  | 4
| 3.9 | 122 | 153 | 230 | 308 | 1.241 |  |  | 15.21 | 186 | 12.2288 |  |  | 2
| 4 | 126 | 159 | 238 | 318 | 1.262 |  |  | 16 | 192 | 12 |  |  | 0
2025-11-21 | 24摄氏度
| 脉宽 | 80us | 100us | 150us | 200us
DAC值/V
| 1.5 | 3 |  |  | 7 |  |  |  | 2.25
| 1.6 | [7 empty] | 2.56
| 1.7 | [7 empty] | 2.89
| 1.8 |  | 29 |  | 59 |  |  |  | 3.24 | 30 | 1.69 | 0.938
| 1.9 |  | 35 |  | 70 |  |  |  | 3.61 | 35
| 2 |  | 41 |  | 81 |  |  |  | 4 | 40
| 2.1 |  | 47 |  | 95 |  |  |  | 4.41 | 48
| 2.2 |  | 53 |  | 109 |  |  |  | 4.84 | 56
| 2.3 |  | 59 |  | 122 |  |  |  | 5.29 | 63
| 2.4 |  | 65 |  | 135 |  |  |  | 5.76 | 70
| 2.5 |  | 70.5 |  | 148 |  |  |  | 6.25 | 77.5 | 2.8 | 1.12
| 2.6 |  | 77 |  | 161 |  |  |  | 6.76 | 84
| 2.7 |  | 83 |  | 174 |  |  |  | 7.29 | 91
| 2.8 |  | 89 |  | 187 |  |  |  | 7.84 | 98
| 2.9 | [7 empty] | 8.41
| 3 |  | 104 |  | 215 |  |  |  | 9 | 111 | 3.32 | 1.106
| 3.1 | [7 empty] | 9.61
| 3.2 | [7 empty] | 10.24
| 3.3 | [7 empty] | 10.89
| 3.4 | [7 empty] | 11.56
| 3.5 |  | 135 |  | 296 |  |  |  | 12.25 | 161 | 4 | 1.14
| 3.6 | [7 empty] | 12.96
| 3.7 | [7 empty] | 13.69
| 3.8 | [7 empty] | 14.44
| 3.9 | [7 empty] | 15.21
| 4 |  | 178 |  | 360 |  |  |  | 16 | 182 | 16
2025-11-24 | 脉宽
DAC值/V
| 1.5 |  | 10 |  | 20 | 4 |  |  |  | 10 | 0.1
1.6
1.7
| 1.8 |  | 30 |  | 60
| 1.9 |  | 37 |  | 74
| 2 |  | 52 |  | 102 | 12 |  |  |  | 50 | 0.5 | 0.4
| 2.1 |  | 53 |  | 106
| 2.2 |  | 60 |  | 122
| 2.3 |  | 68 |  | 139
| 2.4 |  | 76 |  | 155
| 2.5 |  | 90 |  | 180 | 36 |  |  |  | 90 | 0.9 | 0.4
2.6
| 2.7 |  | 97 |  | 205
2.8
2.9
| 3 |  | 135 |  | 268 | 40 |  | 25 |  | 135 | 1.35 | 0.45
3.1
3.2
3.3
3.4
| 3.5 |  | 177 |  | 350 | 56 |  | 26 |  | 178 | 1.78 | 0.43
3.6
3.7
3.8
3.9
| 4 |  | 210 |  | 431 | 74 |  | 28 |  | 221 | 2.21 | 0.48

## 能量与dac电压
20251124
能量公式计算
24摄氏度
脉宽 | 100us | 200us | DAC值/V |  |  | 20241125 | [5 empty] | 20241126 | 调整100us补偿值
能量/mj | [6 empty] | DAC值/V | 200us | 100us | 差值
5 | 5.5 | 12 | 1.46 | 6.5 |  | 5 | 1.46 | 5 | 4.6 | 0.4
10 | 10 | 19 | 1.49 | 9 |  | 10 | 1.49 | 10.6 | 4.2 | 6.4
15 | 15.2 | 26 | 1.52 | 10.8 |  | 15 | 1.51 | 15 | 7.6 | 7.4
20 | 20.4 | 35 | 1.55 | 14.6 |  | 20 | 1.54 | 19.8 | 10.1 | 9.7 |  | 0.4095
25 | 25.1 | 47 | 1.64 | 21.9 |  | 25 | 1.56 | 25.4 | 15 | 10.4 |  | 0.04275
30 | 30.5 | 58 | 1.74 | 27.5 |  | 30 | 1.62 | 30.8 | 15.6 | 15.2 |  | 0.507
35 | 35.8 | 67 | 1.77 | 31.2 |  | 35 | 1.65 | 35.5 | 18 | 17.5
40 | 40.4 | 76 | 1.81 | 35.6 |  | 40 | 1.64 | 40 | 20.7 | 19.3
45 | 45.5 | 85 | 1.88 | 39.5 |  | 45 | 1.67 | 44.6 | 23.5 | 21.1
50 | 50 | 95 | 1.95 | 45 |  | 50 | 1.71 | 49.7 | 24.8 | 24.9
55 | 55.8 | 105 | 2 | 49.2 |  | 55 | 1.75 | 55.5 | 28.5 | 27
60 | 60 | 115 | 2.08 | 55 |  | 60 | 1.81 | 62 | 31.6 | 30.4
65 | 65 | 125 | 2.15 | 60 |  | 65 | 1.82 | 65 | 34.4 | 30.6
70 | 70 | 135 | 2.2 | 65 |  | 70 | 1.85 | 70 | 36.5 | 33.5
75 | 75 | 145 | 2.25 | 70 |  | 75 | 1.92 | 75.1 | 39.5 | 35.6
80 | 80 | 165 | 2.3 | 85 |  | 80 | 1.94 | 80.8 | 41.3 | 39.5
85 | 85 | 170 | 2.37 | 85 |  | 85 | 1.98 | 85.7 | 43.8 | 41.9
90 | 90 | 175 | 2.44 | 85 |  | 90 | 2 | 90.1 | 46.2 | 43.9
95 | 95 | 195 | 2.5 | 100 |  | 95 | 2.04 | 95.5 | 48.5 | 47
100 | 100 | 200 | 2.57 | 100 |  | 100 | 2.06 | 100.6 | 50 | 50.6
105 | 105 | 205 | 2.63 | 100 |  | 105 | 2.1 | 105 | 53.2 | 51.8
110 | 110 | 210 | 2.7 | 100 |  | 110 | 2.17 | 110 | 54.7 | 55.3
115 | 115 | 215 | 2.75 | 100 |  | 115 | 2.18 | 115 | 57.5 | 57.5
120 | 120 | 220 | 2.8 | 100 |  | 120 | 2.23 | 120.5 | 59.9 | 60.6
125 | 125 | 225 | 2.85 | 100 |  | 125 | 2.24 | 125 | 62.5 | 62.5
130 | 130 | 230 | 2.9 | 100 |  | 130 | 2.28 | 130 | 65.5 | 64.5
135 | 135 | 235 | 3.05 | 100 |  | 135 | 2.29 | 136.2 | 66.6 | 69.6
140 | 140 | 240 | 3.12 | 100 |  | 140 | 2.3 | 141 | 68.9 | 72.1
145 | 145 | 245 | 3.15 | 100 |  | 145 | 2.34 | 145 | 71.2 | 73.8
150 | 150 | 250 | 3.22 | 100 |  | 150 | 2.36 | 150.4 | 73.1 | 77.3
155 | 155 | 255 | 3.22 | 100 |  | 155 | 2.39 | 154.6 | 75.3 | 79.3
160 | 160 | 260 | 3.32 | 100 |  | 160 | 2.43 | 159.9 | 78.3 | 81.6
165 | 165 | 265 | 3.33 | 100 |  | 165 | 2.47 | 166.4 | 81.5 | 84.9
170 | 170 | 270 | 3.42 | 100 |  | 170 | 2.49 | 171 | 83.6 | 87.4
175 | 175 | 275 | 3.43 | 100 |  | 175 | 2.53 | 175.5 | 86.5 | 89
180 | 180 | 280 | 3.52 | 100 |  | 180 | 2.55 | 180.7 | 87.8 | 92.9
185 | 185 | 285 | 3.53 | 100 |  | 185 | 2.57 | 185.5 | 89.8 | 95.7
190 | 190 | 290 | 3.62 | 100 |  | 190 | 2.61 | 191 | 93.2 | 97.8
195 | 195 | 295 | 3.67 | 100 |  | 195 | 2.63 | 195.1 | 94.1 | 101
200 | 200 | 300 | 3.72 | 100 |  | 200 | 2.67 | 199.9 | 96.5 | 103.4
20241126
能量 | 分辨率mj/us | DAC/值 |  |  |  |  | DAC值/V | 100us | 150us |  |  | 参考值 | 200us
0 | 0 | 1.4 |  |  |  | 200 | 2.652 | 90 | 140 | 50 | 1 | 50 | 193
5 | 0.025 |  |  |  |  | 205 | 2.691 | 92.7 | 144 | 51.3 | 1.026 | 51.25 | 199
10 | 0.05 |  |  |  |  | 210 | 2.823 | 81.8 | 134.5 | 52.7 | 1.054 | 52.5 |  | 80us+130
15 | 0.075 |  |  |  |  | 215 | 2.888 | 86.2 | 140 | 53.8 | 1.076 | 53.75
20 | 0.1 | 1.55 |  |  |  | 220 | 2.918 | 85.5 | 141 | 55.5 | 1.11 | 55
25 | 0.125 |  |  |  |  | 225 |  |  |  | 0 | 0 | 56.25
30 | 0.15 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 0 | 0 | 57.5
35 | 0.175 |  |  |  |  | 235 |  | 87.6 | 148.5 | 60.9 | 1.218 | 58.75
40 | 0.2 | 1.65 |  |  |  | 240 | 2.945 | 89.5 | 150 | 60.5 | 1.21 | 60
45 | 0.225 |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 0 | 0 | 61.25
50 | 0.25 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 62.5
55 | 0.275 |  |  |  |  | 255 |  |  |  | 0 | 0 | 63.75
60 | 0.3 | 1.8 |  |  |  | 260 |  |  |  | 0 | 0 | 65
65 | 0.325 |  |  |  |  | 265 |  |  |  | 0 | 0 | 66.25
70 | 0.35 |  |  |  |  | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 67.5
75 | 0.375 |  |  |  |  | 275 |  |  |  | 0 | 0 | 68.75
80 | 0.4 | 1.96 |  |  |  | 280 |  |  |  | 0 | 0 | 70
85 | 0.425 |  |  |  |  | 285 | 3.217 | 107 | 178.5 | 71.5 | 1.43 | 71.25
90 | 0.45 |  |  |  |  | 290 |  |  |  | 0 | 0 | 72.5
95 | 0.475 |  |  |  |  | 295 |  |  |  | 0 | 0 | 73.75
100 | 0.5 | 2.05 |  |  |  | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 75
105 | 0.525 |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 0 | 0 | 76.25
110 | 0.55 |  |  |  |  | 310 |  |  |  | 0 | 0 | 77.5
115 | 0.575 |  |  |  |  | 315 |  |  |  | 0 | 0 | 78.75
120 | 0.6 | 2.2 |  |  |  | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 80
125 | 0.625 |  |  |  |  | 325 |  |  |  | 0 | 0 | 81.25
130 | 0.65 |  |  |  |  | 330 |  |  |  | 0 | 0 | 82.5
135 | 0.675 |  |  |  |  | 335 |  |  |  | 0 | 0 | 83.75
140 | 0.7 | 2.295 |  |  |  | 340 |  |  |  | 0 | 0 | 85
145 | 0.725 |  |  |  |  | 345 |  |  |  | 0 | 0 | 86.25
150 | 0.75 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 87.5
155 | 0.775 |  |  |  |  | 355 |  |  |  | 0 | 0 | 88.75
160 | 0.8 | 2.41 |  |  |  | 360 |  |  |  | 0 | 0 | 90
165 | 0.825 |  |  |  |  | 365 |  |  |  | 0 | 0 | 91.25
170 | 0.85 |  |  |  |  | 370 |  |  |  | 0 | 0 | 92.5
175 | 0.875 |  |  |  |  | 375 |  |  |  | 0 | 0 | 93.75
180 | 0.9 | 2.54 |  |  |  | 380 |  |  |  | 0 | 0 | 95
185 | 0.925 |  |  |  |  | 385 |  |  |  | 0 | 0 | 96.25
190 | 0.95 |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 0 | 0 | 97.5
195 | 0.975 |  |  |  |  | 395 |  | 300 | 400 | 100 | 2 | 200
200 | 1 | 2.62 | [8 empty] | 0
205 | 1.025 | 2.6525 | 估算
210 | 1.05 | 2.685
215 | 1.075 | 2.7175
220 | 1.1 | 2.75 | 估算
225 | 1.125 | 2.7825
230 | 1.15 | 2.815
235 | 1.175 | 2.8475
240 | 1.2 | 2.88
245 | 1.225 | 2.9125
250 | 1.25 | 2.945
255 | 1.275 | 2.9775
260 | 1.3 | 3.01
265 | 1.325 | 3.0425
270 | 1.35 | 3.075
275 | 1.375 | 3.1075
280 | 1.4 | 3.14
285 | 1.425 | 3.1725
290 | 1.45 | 3.205
295 | 1.475 | 3.2375
300 | 1.5 | 3.27
305 | 1.525 | 3.3025
310 | 1.55 | 3.335
315 | 1.575 | 3.3675
320 | 1.6 | 3.4
325 | 1.625 | 3.4325
330 | 1.65 | 3.465
335 | 1.675 | 3.4975
340 | 1.7 | 3.53
345 | 1.725 | 3.5625
350 | 1.75 | 3.595
355 | 1.775 | 3.6275
360 | 1.8 | 3.66
365 | 1.825 | 3.6925
370 | 1.85 | 3.725
375 | 1.875 | 3.7575
380 | 1.9 | 3.79
385 | 1.925 | 3.8225
390 | 1.95 | 3.855
395 | 1.975 | 3.8875
400 | 2 | 3.92 | 估算
20241126 | 下午
DAC/值 | 时间差值/us | 80us能量 | 160us能量
1.4 | 0 | 0
1.5 | -12 | 7.3 | 14.4
1.6 | -4 | 12.7 | 25.9
1.7 | 0 | 18.6 | 37.4
1.8 | -10 | 24.4 | 48.8
1.9 |  | 33.5 | 64.2
20241126 | 下午
DAC/值 | 时间差值/us | 100us能量 | 200us能量 |  |  | 初始脉宽
1.4 |  | 10 | 15 | 1.5
1.5 | 219 | 9 | 18.4 | 2.0444 | 0.9
1.6 | 154 | 15.6 | 32 | 2.0513 | 0.16
1.7 | 119 | 23 | 46 | 2 | 0.23
1.8 | 100 | 32.1 | 64 | 1.9938 | 0.32
1.9 | 88 | 40.4 | 80.7 | 1.9975 | 0.4
2 | 78 | 50 | 99.4 | 1.988 | 0.5 | 124
2.1 | 56 | 56.4 | 113 | 2.0035 |  | 116
2.2 | 43 | 67 | 132.4 | 1.9761
2.3 | 34 | 73.6 | 146 | 1.9837 | 1.24 | 115
2.4 | 23 | 78.8 | 158 | 2.0051 |  | 109
2.5 | 21 | 88 | 176 | 2 | 0.75 | 110
2.6 | 19 | 97 | 194 | 2 |  | 110
2.7 | 17 | 105.8 | 210.4 | 1.9887 |  | 110
2.8 | 15 | 117.4 | 236 | 2.0102 |  | 111
2.9 | 14 | 128 | 256 | 2 |  | 111
3 |  |  |  | #DIV/0!
3.1 |  |  |  | #DIV/0!
3.2 |  |  |  | #DIV/0!
3.3 |  |  |  | #DIV/0!
3.4 |  |  |  | #DIV/0!
3.5 |  |  |  | #DIV/0!
3.6 |  |  |  | #DIV/0!
3.7 |  |  |  | #DIV/0!
3.8 |  |  |  | #DIV/0!
3.9 |  |  |  | #DIV/0!
4 |  |  |  | #DIV/0!

## 20251127-有效数据
[6 empty] | 20251127 | 原始数据
[6 empty] | 第二轮 | [5 empty] | 加6.5 | 光脉宽计算点
DAC/值 | 触发时间/us |  | 导通时间 | 光触发时间 |  | DAC/值 | 触发时间/us | 导通时间 | 开始发光 | 电流检测 | 结束脉宽 | 关断 | 电流下降 | 结束电流检测 | 电流脉宽
1.4 | 52.7 | 91 | 12 |  |  | 1.4
1.5 | 50 | 86.25 | 9 | 62 |  | 1.5 | 47 | 62 | 286 | 0 | 384 | 6.5 | 398 | 408
1.6 | 46 | 81.6 | 7 | 22 |  | 1.6 | 45.5 | 56 | 204 | 241 | 300 | 6.5 | 311 | 320
1.7 | 43.5 | 80 | 6 | 15 |  | 1.7 | 41.5 | 51.5 | 168 | 185.5 | 264 | 6.5 | 276.5 | 285.5 | 99.6
1.8 | 41 | 78.3 | 5 | 15 | 开始出光到电流检测信号 | 1.8 | 39 | 49 | 139 | 150 | 229.1 |  | 241 | 254.5 | 108.5
1.9 | 39 | 76.95 | 4 | 15 |  | 1.9 | 36 | 44 | 119 | 132 | 220.5 |  | 232 | 246
2 | 36.9 | 76 | 3.5 | 15 |  | 2 | 34 | 41.5 | 106.5 | 114.5 | 207 |  | 219.5 | 234 | 114.7
2.1 | 35.1 | 74.55 | 2 | 15 |  | 2.1 | 32 | 39 | 93 | 106 | 193.7 |  | 207.5 | 223 | 116.8
2.2 | 33.5 | 74.8 | 1 | 15 |  | 2.2 | 29.5 | 37 | 87 | 101 | 188.1 |  | 201 | 216.5 | 116.2
2.3 | 32.1 | 73.6 |  | 15 |  | 2.3
2.4 | 30.75 | 74.4 |  | 15 |  | 2.4 | 27.5 | 33 | 69.5 | 82.5 | 170.4 |  | 184.5 | 201 | 118.7
2.5 | 29.5 | 73.75 | 46 | 15 |  | 2.5
2.6 | 28.4 | 72.8 |  | 15 |  | 2.6 | 25.5 | 31 | 64.5 | 75.5 | 162.7 |  | 176.5 | 194 | 118.6
2.7 | 27.3 | 72.9 |  | 15 |  | 2.7
2.8 | 26.4 | 72.8 |  | 15 |  | 2.8 | 22.5 | 30 | 56.5 | 66 | 151.5 |  | 167.5 | 184.5 | 118.5
2.9 | 25.5 | 72.5 |  | 15 |  | 2.9
3 | 24.6 | 73.5 |  | 15 |  | 3 | 21.5 | 29 | 54 | 61 | 147.6 |  | 162 | 180.5 | 119.1
3.1 | 23.8 | 72.85 |  | 15 |  | 3.1
3.2 | 23.06 | 73.6 | 23 | 15 |  | 3.2 | 20.5 | 26.5 | 49 | 56.5 | 143.5 |  | 158.5 | 177 | 120.2
3.3 | 22.36 | 74.25 | 22.5 | 15 |  | 3.3
3.4 | 21.7 | 74.8 | 21 | 15 |  | 3.4 | 18.5 | 26 | 45 | 54 | 140.3 |  | 155 | 173.5 | 120.2
3.5 | 21 | 73.5 | 20.5 | 15 |  | 3.5
3.6 | 20.5 | 73.8 | 20 | 15 |  | 3.6 | 18 | 25 | 40 | 52.5 | 139.3 |  | 152.5 | 172 | 120.4
3.7 | 19.95 | 73.8 | 19.5 | 15 |  | 3.7
3.8 | 19.45 | 73.8 | 19 | 15 |  | 3.8 | 17.5 | 24.5 | 36.5 | 48 | 133.9 |  | 147 | 170 | 121.5
3.9 | 18.92 | 73.8 | 18.5 | 15 |  | 3.9
4 | 18.45 | 73.8 | 18 | 15 |  | 4 | 16.5 | 23 | 35 | 44.5 | 131.5 |  | 146 | 167.5 | 121.9
20251127晚有效数据不再调整 | 100us | 120us | 200us
能量值mj |  | DAC/值 | DAC/值 |  |  | 20251127
5 | 1.43 | 1.42 | 1.42 |  |  | 第二轮数据处理 | [5 empty] | 加6.5 | 光脉宽计算点
10 | 1.48 | 1.465 | 1.45 |  |  | DAC/值 | 触发时间/us | 导通时间 | 开始发光 | 电流检测 | 结束脉宽 | 关断 | 电流下降 | 结束电流检测 | 电流脉宽 | 计算脉宽
15 | 1.6 | 1.53 | 1.47 |  |  | 1.4
20 | 1.65 | 1.6 | 1.5 |  |  | 1.5 | 47 | 15 | 240 |  | 384 | 6.5 | 14 | 408
25 | 1.69 | 1.66 | 1.535 |  |  | 1.6 | 45.5 | 10 | 160 |  | 300 | 6.5 | 11 | 320
30 | 1.77 | 1.7 | 1.545 |  |  | 1.7 | 41.5 | 10 | 108 | 25 | 264 | 6.5 | 12.5 | 285.5 | 99.6
35 | 1.84 | 1.76 | 1.605 |  |  | 1.8 | 39 | 10 | 90 | 23 | 229.1 |  | 11.9 | 254.5 | 108.5
40 | 1.92 | 1.828 | 1.655 |  |  | 1.9 | 36 | 8 | 70 | 21 | 220.5 |  | 11.5 | 246
45 | 2 | 1.87 | 1.695 |  |  | 2 | 34 | 8 | 57 | 19 | 207 |  | 12.5 | 234 | 114.7
50 | 2.08 | 1.94 | 1.715 |  |  | 2.1 | 32 | 7 | 52 | 17 | 193.7 |  | 13.5 | 223 | 116.8
55 | 2.14 | 2.01 | 1.735 |  |  | 2.2 | 29.5 | 7 | 42 | 15 | 188.1 |  | 12.9 | 216.5 | 116.2
60 | 2.2 | 2.07 | 1.775 |  |  | 2.3 |  |  |  | 14
65 | 2.29 | 2.135 | 1.815 |  |  | 2.4 | 27.5 | 6.5 | 36 | 14 | 170.4 |  | 14.1 | 201 | 118.7
70 | 2.37 | 2.195 | 1.855 |  |  | 2.5
75 | 2.43 | 2.25 | 1.9 |  |  | 2.6 | 25.5 | 5.5 | 30 | 14 | 162.7 |  | 13.8 | 194 | 118.6
80 | 2.49 | 2.3 | 1.93 |  |  | 2.7
85 | 2.55 | 2.365 | 1.96 |  |  | 2.8 | 22.5 | 7.5 | 24 | 14 | 151.5 |  | 16 | 184.5 | 118.5
90 | 2.63 | 2.43 | 1.99 |  |  | 2.9
95 | 2.7 | 2.48 | 2.02 |  |  | 3 | 21.5 | 7.5 | 20 | 14 | 147.6 |  | 17.4 | 180.5 | 119.1
100 | 2.77 | 2.53 | 2.05 |  |  | 3.1
105 | 2.84 | 2.58 | 2.08 |  |  | 3.2 | 20.5 | 6 | 18 | 14 | 143.5 |  | 15 | 177 | 120.2
110 | 2.89 | 2.63 | 2.11 |  |  | 3.3
115 | 2.96 | 2.68 | 2.145 |  |  | 3.4 | 18.5 | 8.5 | 16 | 11 | 140.3 |  | 15.3 | 173.5 | 120.2
120 | 3.03 | 2.73 | 2.18 |  |  | 3.5
125 | 3.08 | 2.78 | 2.215 |  |  | 3.6 | 18 | 7 | 14 | 11 | 139.3 |  | 13.2 | 172 | 120.4
130 | 3.13 | 2.83 | 2.25 |  |  | 3.7
135 | 3.19 | 2.89 | 2.29 |  |  | 3.8 | 17.5 | 7 | 12 | 11 | 133.9 |  | 13.1 | 170 | 121.5
140 | 3.25 | 2.95 | 2.32 |  |  | 3.9
145 | 3.32 | 3 | 2.35 |  |  | 4 | 16.5 | 7 | 12 | 11 | 131.5 |  | 14.5 | 167.5 | 121.9
150 | 3.39 | 3.06 | 2.38
155 | 3.46 | 3.12 | 2.41
160 | 3.53 | 3.18 | 2.44
165 | 3.6 | 3.22 | 2.47 |  |  | 1.6 |  | 1.265
170 | 3.66 | 3.26 | 2.51 |  |  |  |  | 1.3
175 | 3.72 | 3.32 | 2.55 |  |  |  |  | 1.4
180 | 3.78 | 3.375 | 2.58 |  |  |  |  | 1.5 | 240
185 | 3.84 | 3.43 | 2.61 |  |  |  | 120 | 1.6 | 160
190 | 3.89 | 3.48 | 2.64 |  |  |  | 50 | 1.7 | 110 | 25
195 | 3.95 | 3.53 | 2.67 |  |  |  | 28 | 1.8 | 80 | 23
200 | 4.01 | 3.58 | 2.71 |  |  |  | 20 | 1.9 | 70 | 20
[7 empty] | 10 | 2 | 60 | 18
[7 empty] | 8 | 2.1 | 52 | 16
[8 empty] | 2.2 | 45 | 14
[8 empty] | 2.3 | 39 | 14
[7 empty] | 3 | 2.4 | 36 | 14
[8 empty] | 2.5 | 33
[8 empty] | 2.6 | 30 | 14
[8 empty] | 2.7 | 27
[8 empty] | 2.8 | 24 | 14
[8 empty] | 2.9 | 21
[8 empty] | 3 | 20 | 11
[8 empty] | 3.1 | 19
[8 empty] | 3.2 | 18 | 11
[8 empty] | 3.3 | 17
[8 empty] | 3.4 | 16 | 11
[8 empty] | 3.5 | 15
[8 empty] | 3.6 | 14 | 11
[8 empty] | 3.7 | 13
[7 empty] | 1 | 3.8 | 12 | 11
3.9
[6 empty] | 16 |  | 4 | 10 | 11